## 环评信息公开表
附表二
昆明市生态环境局拟审批建设项目环评信息公开表
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，公示期为： 。联系电话：0871-64145789 （审批服务中心）；传 真：0871-63149810 通讯地址：昆明市呈贡新区锦绣大街1号4号楼；邮 编：650500
项目名称 | 云南省肿瘤医院移动式C臂CT系统核技术利用建设项目 | 建设地点 | 云南省昆明市西山区昆州路519号云南省肿瘤医院医技楼2层 | 建设单位 | 云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）
环评文件类型 | 报告表 | 环境影响评价机构 | 中辐环境科技有限公司
项目概况
医院拟将医技楼2层东北侧的远程会诊中心等区域改造为1间C臂CT机房及配套功能用房，并新购1套C臂CT用于影像诊断和介入治疗。经与医院核实，本项目拟新购的C臂CT型号为Cios Spin，主束方向朝上和四周，为单管头设备，最大管电压125kV，最大管电流250mA，属于Ⅱ类射线装置。
项目主要环境影响
①X射线：本项目系统运行会产生X射线，对场所及周围环境产生辐射影响。根据项目运行时辐射环境影响预测结果，移动式C臂CT系统运行时，机房各侧墙体及防护门外表面30cm处的周围剂量率均远小于所确定的周围剂量当量率参考控制水平；辐射工作人员和周边公众所受年有效剂量均低于本报告建议的剂量约束限值（职业人员年有效剂量不超过5mSv，公众人员年有效剂量不超过 0.25mSv）； ②废气：项目产生少量氮氧化物和臭氧经机房排风系统排出室外，对周围环境影响较小。 ③项目运行不产生放射性废水、放射性废气及放射性固体废弃物。
项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施
本项目C臂CT机房观察窗（1套）为4.0mmPb铅玻璃，防护门（4套）均为4.0mmPb防护门，四侧墙体均采用240mm实心砖墙+20mm硫酸钡防护涂料（折合4.0mmPb当量）作为屏蔽材料，顶棚采用120mm钢筋混凝土+3mm铅板（折合4.0mmPb当量）作为屏蔽材料，地坪采用120mm钢筋混凝土+30mm硫酸钡防护涂料（折合4.0mmPb当量）作为屏蔽材料。其防护铅当量满足防护屏蔽要求，对X射线起到了有效的屏蔽。 辐射防护设施：本项目工作人员防护门、受检者防护门和其他防护门均设有工作状态指示灯，能够做到门灯联锁，防护门均设有闭门装置；各防护门表面及机房过道外墙上设计有电离辐射警告标志及中文警示说明；C臂CT设备上及控制室控制台处各设计有1个急停按钮；室内将安装1套监控和1套对讲系统。落实以上辐射安全措施后能够满足有关辐射防护安全要求。