## Sheet1
序号 | 采购标的物 | 采购需求 | 采购数量 | 最高限价 | 商务要求
项目一 | 不锈钢三层推车 | 304及以上不锈钢材质，需定制，长宽高75*55*90cm，底层离地15cm，每层间距30Cm，带静音轮子 | 供货协议 | 1300元/张 | 1.工程技术人员负责安装调试； 2.安装调试达到设备质量保证书和安装说明书的技术标准及相应的中国国家标准； 3.提供设备使用、清洗、维护、保养培训。达到用户相关人员能对仪器进行操作保养等必要技能熟练掌握。 4.设有直接负责的专业维修点，具有厂方授权的专业维修工程师，确保售后服务的及时和专业。设备发生故障2小时内响应，24小时内到达现场。 5.有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。 6.设备保修期自医院验收后质量保修不低于3年，终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费(人为损坏的除外),保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。 7.设备使用期限≥6年，到货的设备国产生产日期为到货时间6个月内，进口设备生产日期为到货时间1年内。 8.交货期为合同签订后30个工作日内。
项目二 | 病历车 | 规格：长710mm×宽480mm×高995mm，院感达标，适配ICU消杀环境 | 供货协议 | 600元/张
| 病历夹车 | 材质：加厚304不锈钢； 规格：长690*宽405*高1240mm ，单排25格，带车轮。 | 供货协议 | 350元/张
项目三 | 冷敷机 | 1.基础性能：额定功率：≥650VA, 水温控制范围：不窄于4-25℃，即最低温度≥4℃，最高温度≤25℃;空载平均降温速度：平均降温速度≥1.3℃/min 2.▲制冷系统：采用压缩机式制冷技术；配备外盘管式水箱，容量≥4L，运行不结冰，无需添加防冻液等辅助耗材。设备支持双路同时输出，可同步开展多部位冷敷治疗。 3.运行与降噪：定时范围1-99小时，支持长期运行及倒计时、自动计时功能；设备最大工作噪声≤55dB，符合病房静音使用标准。 4.配备≥8 寸中文操作显示界面，可实时显示水温、工作时间等运行参数；具备实体按键操作，参数设置直观便捷。 5.程序功能：内置10组临床常用固化程序，支持一键快速调用，适配急诊及常规诊疗需求，同时支持医护自定义水温、定时参数，满足个性化治疗需求。 6.智能监测与报警：具备包括但不限于五档水位状态显示（超低水位、低水位、标准正常水位、高水位、超高水位），缺水、溢水自动闪烁预警；搭载智能故障诊断系统，可代码提示故障，支持水温超限、缺水、双水温差异、传感器脱落、逆温波动等多重声光报警，保障设备及诊疗安全。 7.机身设计：机身宽度≤0.32m、高度≥0.9m，符合人体工学结构，整机便于移动，适配病床间床旁治疗；整机外壳一体成型，表面采用防腐喷涂处理，配置水囊收纳篮，便于配件规整存放。 8.水路接口设计：采用双向带止回双密封圈快速液压接头，插拔便捷、防漏水；配备≥28mm大视野水位观察窗免工具注水口，内径≥10mm旋钮式大口径排水口，注水、排水便捷彻底，可有效规避沉淀物残留。 9.▲专用治疗附件：标配8种不同部位专用冷敷水囊，可覆盖全身多部位病灶冷敷治疗，满足各类临床诊疗场景。 10.▲柔性控冷功能：具备精细化流量占空比调节功能，支持包括但不限于25%、50%、75%、100%四档流量输出可调，可通过系统参数精细微调治疗区间，实现梯度缓冷，避免强冷刺激，适配老人、新生儿等特殊体质患者使用。 | 供货协议 | 4.8万元/台 | 1.工程技术人员负责安装调试； 2.安装调试达到设备质量保证书和安装说明书的技术标准及相应的中国国家标准； 3.提供设备使用、清洗、维护、保养培训。达到用户相关人员能对仪器进行操作保养等必要技能熟练掌握。 4.设有直接负责的专业维修点，具有厂方授权的专业维修工程师，确保售后服务的及时和专业。设备发生故障2小时内响应，24小时内到达现场。 5.有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。 6.设备保修期自医院验收后质量保修不低于3年，终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费(人为损坏的除外),保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。 7.设备使用期限≥6年，到货的设备国产生产日期为到货时间6个月内，进口设备生产日期为到货时间1年内。 8.交货期为合同签订后30个工作日内。
项目四 | 环境监测X、γ辐射空气比释动能率仪 | 1.测量范围：0.01μGy/h-600μGy/h 2.相对固定误差：±15% 3.测量重复性：≤5.0% | 1台 | 2万元/台 | 1.工程技术人员负责安装调试； 2.安装调试达到设备质量保证书和安装说明书的技术标准及相应的中国国家标准； 3.提供设备使用、清洗、维护、保养培训。达到用户相关人员能对仪器进行操作保养等必要技能熟练掌握。 4.设有直接负责的专业维修点，具有厂方授权的专业维修工程师，确保售后服务的及时和专业。设备发生故障2小时内响应，24小时内到达现场。 5.有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。 6.设备保修期自医院验收后质量保修不低于5年，终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费(人为损坏的除外),保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。 7.设备使用期限≥6年，到货的设备国产生产日期为到货时间6个月内，进口设备生产日期为到货时间1年内。 8.交货期为合同签订后30个工作日内。
项目五 | 一键报警紧急求助报警终端 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 按键类型：机械按键； 接入标准：ONVIF；GB/T28181；CGI； 网络协议：IPv4；RTSP；UDP；P2P；FTP；RTP；TCP；SIP； 防拆报警：支持； 通讯方式：全数字； 音频输入：内置双路硅麦，外接3.5mm音频输入； 音频输出：内置双扬声器，外接有源音箱； RS-485接口：1个； 报警输入：2路； 报警输出：2路； 电源输出：1路12V/200mA；1路12V/1A； 网络接口：2个100Mbps以太网口； 外壳材料：铝合金； 外观颜色：银色； 供电方式：DC12V，对外输出：DC12V, 3A，不对外输出：DC12V, 2A标准PoE，对外输出：PoE AT（802.3at），不对外输出：PoE AF（802.3af/at）； 产品尺寸：210.0mm×140.0mm×43mm（高×宽×厚），正负5mm； 功耗：≤2.5W（待机），≤4.5W（工作） 备注：报价含线材、管材等辅材及施工费 | 供货协议 | 2000元/台 | 1.工程技术人员负责安装调试； 2.安装调试达到设备质量保证书和安装说明书的技术标准及相应的中国国家标准； 3.提供设备使用、清洗、维护、保养培训。达到用户相关人员能对仪器进行操作保养等必要技能熟练掌握。 4.设有直接负责的专业维修点，具有厂方授权的专业维修工程师，确保售后服务的及时和专业。设备发生故障2小时内响应，24小时内到达现场。 5.有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。 6.设备保修期自医院验收后质量保修不低于2年，终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费(人为损坏的除外),保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。 7.设备使用期限≥6年，到货的设备国产生产日期为到货时间6个月内，进口设备生产日期为到货时间1年内。 8.交货期为合同签订后30个工作日内。